ПРИЛОГ 1.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке бр. 5/2016 су добра – Ултразвучни апарат

Рок испоруке: не дужи од 45 дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања: у року од 90 дана, у складу са Законом о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) на текући рачун Добављача, а који ће добављач назначити на испостављеној фактури.

Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана отварања понуда

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| R.Br | MINIMALNE TEHNICKE KARAKTERISTIKE |  | DA/NE | KOMENTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrazvucnisistemsadigitalnim beamformerom |  |  |  |
| 2. | 4 aktivnakonektora zasonde |  |  |  |
| 3. | Kolor monitor 19" LCD visokerezolucije |  |  |  |
| 4. | HD 320GB, DVD R/W Drive 6 USB konektora |  | ' |  |
| 5. | 2500 digitalnih procesnih kanala |  |  |  |
| 6. | 6 USB portova, 2 na kontrolnoj tablii 4 na zadnjem panelu |  |  |  |
| 7. | 2D Image Frame Rate 640 Hz(zavisnood sonde i uslova skeniranja) |  |  |  |
| 8. | Maksimalna dubina prika za 29 cm ( zavisno od sonde) |  |  |  |
| 9. | Dinamicki opseg sistema 165 dB |  |  |  |
| . | Tezina aparata do 130kg |  |  |  |
|  | Oblast primene: ginekologija, urologija, krvnisudovi, pedijatrija, kostano-misicni misicnisistem |  |  |  |
|  | misicnisistem, male partije, abdomen, bazicna kardiologija |  |  |  |
| 10. | Sistem mora podrzavati sledece sonde: |  |  |  |
|  | 10.1. | Konveksne |  |  |
|  | 10.2. | Linearne |  |  |
|  | 10.3 | 4D sonde |  |  |
|  | 10.4 | Endokavitalne sonde |  |  |
|  | 10.5 | Phased array sonde |  |  |
|  | 10.6 | Mikro-konveksne sonde |  |  |
| 11. | Modovi rada: |  |  |  |
|  |  | B-Mode, 2B, 4B |  |  |
|  |  | B/M mode |  |  |
|  |  | Color Flow Mode |  |  |
|  |  | PW Doppler |  |  |
|  |  | Direkcioni Power Doppler |  |  |
|  |  | MMode |  |  |
|  |  | Power Doppler/direkcioni PD |  |  |
| 12. | Modovi rada i programi kojima se sistem moze nadograditi: |  |  |  |
|  |  | 4D opciia za ginekologiju sa odgovarajucim mereniima |  |  |
| 13. | 8 TG Cpodesivaca |  |  |  |
| 14. | Spatial Compounding ili ekvivalent |  |  |  |
| 15. | Speckle Reduction ili ekvivalent |  |  |  |
| 16. | Tissue Harmonic Imaging. Slikadobijenaharmonikomtreba da korist ineku od savremenih tehnika (pulse substraction, pulse phase inversion, coded harmonic iliekvivant) |  |  |  |
| 17. | Automatska optimizaciia slike jednim pritiskom na dugme |  |  |  |
| 18. | Easyview „ili odgovarajući“-sistem za arhiviranje slike sa brzim dobijanjem podataka iz baze |  |  |  |
| 19. | Mogucnos t kreiranja sopstvene forme izvestaja |  |  |  |
| 20. | Potpuna DICOM 3.0 kompatibilnost |  |  |  |
| 21. | Eksport podataka u JPEG, BMP, TIFF, PNG, DCM i AVI formatu |  |  |  |
| 22. | SONDE |  |  |  |
|  | 22.1. | Endokavitalna sonda sa 128 elemenata 5.5-10 MHz(dozvoljeno odstupanje ±0.5MHz) |  |  |
|  | 22.2. | Abdominalna sonda sa 128 elemenata2.0-4.5MHz(dozvoljeno odstupanje ±0.5MHz) |  |  |
|  | 22.3 | Linearna sonda sa 128 elemenata 5.3-10 MHz (dozvoljeno odstupanje (-+ 0,5 MHz) |  |  |

Напомена:

- Понуђач је дужан да уз понуду достави оргиналне каталоге, спецификације о траженим минималним техничким карактеристикама. Техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом морају бити означене текст маркером, тако да наручилац може утврдити да понуђена добра испуњавају услове из конкурсне документације.

- Најповољнији понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави упутство за руковање апаратом на српском језику или преведено на српски језик.

- Понуђач је у обавези да изврши монтажу уређаја на локацији наручиоца и исте пусти у рад, као и да сноси трошкове царињења апарата.

- У току гарантног рока апарата (најмање 24 месеца) понуђач је у обавези да обезбеди бесплатно редовно одржавање апарата.

- У току гарантног рока понуђач се обавезује да квар на апарату отклони у року од 72 часа од часа пријема захтева наручиоца. Уколико није у могућности да у року од 72 часа отклони квар, понуђач се обавезује да наручиоцу уступи на коришћење други апарат истог типа или квалитетнији, до отклањања квара на постојећем апарату. У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, понуђач је у обавези да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________