ДОМ  ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ

Број: 826

Датум: 20.06.2016.године

МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у вези јавне набавке ултразвучног колор доплер апарата бр. 5/2016

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015,68/2015), а у вези ЈНМВ бр. 5/2016 набавка ултразвучног колор доплер апарата, на питање потенцијалних понуђача у вези техничке спецификације на стр. 4. и 5. Конкурсне документације, а у вези ставке 2. Активни конектори за сонде, бр. 22. СОНДЕ и у вези ставке бр. 18.Easyview-систем за архивирање слике са брзим добијањем података из базе која гласе:

1.„Да ли је за наручиоца прихватљиво да за ставку 22. Сонде за 22.1 , 22.2 и 22.3  уместо дозвољених одступања од "+/- 0.5 МHz" измени на дозвољено одступање од "+/- 0.5 МHz или шире" из разлога што са ширим фреквенцијским оспегом могућности прегледа су веће, преглед је квалитетнији, као и због  веће конкурентности у поступку како би већи број потенцијалних понуђача могао да учествује у јавној набавци сходно ЗоЈН „

Наручилац даје следећи одговор:

Наручилац је дао опсеге сонди који одговарају потребама прегледа који ће се обављати у Дому здравља и испоштовао Закон о јавним набавкама тако што је дао дозвољено одступање  од 0,5 МHz , тако да се ова ставка неће мењати.

2.“Да ли је за наруциоца прихватљиво да за ставку 22. Сонде за 22.1 уместо траженог фреквенцијског опсега од 5.5 - 10 МHz, измени на фреквенцијски опсег од 5 до 9 МHz с обзиром да већина произвођача има горњи фреквренцијски опег до 9 МHz због  веће конкурентности у поступку како би веци број потенцијалних понудјаца могао да уцествује у јавној набавци сходно ЗоЈН“.

Наручилац даје следећи одговор:

Наручилац је испитивањем тржишта установио да већи број понуђача може понудити тражене опсеге сонди који одговарају потребама прегледа у Дому здравља, тако да се ова ставка неће мењати.

3.“У техничкој спецификацији под тачком 2. Захтевано је да уређај поседује 4. Активна конектора за сонде, а под тачком 22. се траже три сонде.

Молимо Вас да прецизирате да ли ће бити прихваћена понуда понуђача уколико се понуди уређај са три активна конектора за сонде“?

Наручилац даје следећи одговор:

Наручилац остаје при захтеву да се понуди апарат са четири активна конектора за сонде јер тиме оставља могућност касније набавке још једне сонде за потребе проширења опсега прегледа у Дому здравља.

4.“У техничкој спецификацији под тачком 18.стављено је Еаsyview -систем за архивирање слике са брзим добијањем података из базе.

С обзиром да различити произвођачи израђују своје системе за архивирање слике са брзим добијањем података из базе али их различито називају, молим Вас да прецизирате да ли ће бити прихватљива понуда понуђача за уређај, који има могућност архивирања слика са брзим добијањем података из базе, али другачијег назива за исту тражену функцију јер са јасном назнаком опције Еаsyview фаворизујете само једног понуђача“?

Наручилац  даје следећи одговор:

Наручилац ће прихватити понуду за уређај који има могућност архивирања слика са брзим добијањем података из базе са другачијим називом уколико је истих или бољих могућности од траженог.

Наручилац ће такође у том делу изменити Конкурсну документацију тако што ће ставка 18. сада гласити: „ Еаsyview или „одговарајући“ систем за архивирање слике са брзим добијањем података из базе“.

Председник Комисије за јавну набавку

ЈНМВ 5/2016

Анђелка Стојимировић